## Sheet1
3T MR技术和性能参数
总体要求：投标机型为各公司获得FDA及SFDA的3T（科研型/临床型/经济型）国产磁共振机型，请提供三种档次具体型号及参数，以下参数并非要求所有档次机型均具备，请各厂家按照档次分型选择说明 | 科研型 | 临床型 | 经济型
1.1设备具体型号
1.2产品注册证
1.3市场报价
磁体系统
2.1磁场类型 超导磁体
2.2 磁场强度 ≥3T
2.3 屏蔽方式 （不限于：主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽）
2.4 匀场方式 （不限于：主动匀场+被动匀场）
2.5 中心共振频率
2.6 磁场稳定度
2.7 三维动态匀场 具备情况
2.8 匀场通道数
2.9.1线性匀场（一阶匀场）具备情况
2.9.2 线性匀场（二阶匀场）具备情况
2.10 磁场均匀度
2.10.1 50cmDSV
2.10.2 40cmDSV
2.10.3 30cmDSV
2.10.4 20cmDSV
2.10.5 10cmDSV
2.11裸磁体长度（不含外壳）
2.12 裸磁体宽度
2.13 裸磁体高度
2.14 磁体孔径（患者检查孔道内径）大小
2.15 五高斯磁力线X、Y轴 、Z 轴
2.16 冷头类型
2.17 磁体重量（含液氦）
2.18 液氦容量
2.19 液氦年消耗量(正常使用)
2.20其他磁体技术说明（若有）
梯度系统
3.1 梯度线圈冷却方式 （若有）
3.2最大单轴梯度场强（X、Y、Z轴，非有效值，非Peak峰值）
3.3 最大单轴梯度切换率（X、Y、Z轴，非有效值）
3.4 梯度单轴最快最短爬升时间
3.5最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列 中可同时达到（若有）
3.6 梯度放大器冷却方式 （若有）
3.7 梯度控制技术方式及说明
3.8 降噪技术方式及说明
3.9 其他梯度相关的技术说明（若有）
射频系统
4.1多源射频发射技术 （若有，具体说明）
4.2射频类型
4.3射频有效最大功率（同时兼顾功率和SAR值风险）（若多源发射，提供单源功率和 总功率）
4.4射频发射频率稳定性（5分钟）
4.5 独立射频放大器个数
4.6不移床单次扫描单个FOV可生成图像的最大射频独立接收通道数（非同时连接的最大通道数）
4.7 并行采集技术平台
4.8多层激发采集成像技术
4.9 每通道同时并行采样最大接收带宽
4.10 射频发射带宽
4.11射频幅度采样分辨率（幅值精度）
4.12 射频相位采样分辨率（相位精度）
4.13其他射频相关技术说明（若有）
射频线圈（若有，提供对应线圈技术及通道数）
5.1 头颈线圈
5.2 全脊柱线圈
5.3 全神经（头颈脊柱一体化）组合线圈
5.4体部线圈(请说明长度或范围)
5.5 乳腺专用线圈
5.5 多功能大柔性线圈
5.7 多功能小柔性线圈
5.8膝关节专用线圈
5.9肩关节专用线圈
5.10足踝关节专用线圈
5.11下肢血管线圈
5.12头颈部血管壁斑块线圈及相关处理软件
5.13其他科研线圈
静音平台
6.1 系统硬件静音技术 （各厂家须提供最新静音技术说明）
6.2 静音扫描技术（各厂家须提供最新静音扫描技术说明）
6.3序列静音平台适用范围（若有，须提供相应技术说明）
6.3.1全静音平台可用于T1对比
6.3.2全静音平台可用于T2对比
6.3.3全静音平台可用于Darkfluid对比
6.3.4全静音平台可用于SWI对比
6.3.5全静音平台可用于TSE序列
6.3.6全静音平台可用于SE序列
6.3.7全静音平台可用于GRE序列
主控计算机系统
7.1 提供最新操作系统
7.2 主计算机CPU
7.2.1 主CPU主频（单个）
7.2.2主CPU个数
7.3系统内存
7.4系统硬盘容量
7.5最大重建矩阵
7.6图像存储数(256X256)
7.7图像重建速度（2D傅立叶变换,256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）
7.8阵列处理器主频
7.9阵列处理器硬盘
7.10 阵列处理器内存
7.11 计算机显示器
7.12显示图像分辨率
7.13重建系统是否配备GPU/TPU
系统后处理
8.1 3D后处理
8.2 实时MPR后处理
8.3 三维表面重建技术SSD后处理
8.4 实时MIP后处理
8.5 电影回放软件
8.6 图像评价软件
8.7 实时互动重建
8.8 ADC-map
8.9 T1，T2值计算
8.10 时间信号曲线
8.11 图像减影、叠加
后处理接口
9.1 软件控制照相技术
9.2 光盘刻录机
9.3 可同时回读至主机和PC机
9.4具备完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist等）的功能
9.5图像网络传输速度
操作台、扫描床及环境调节系统
10.1 垂直移动时扫描床最大承重
10.2 扫描床移动精度
10.3 单次进床扫描范围
10.4 磁体床旁双侧扫描控制面板
10.4.1 可双侧控制进床距离
10.4.2 可双侧控制进床速度
10.4.3 可双侧控制扫描床退至原始位置
10.4.4 可双侧控制扫描床退至定位位置
10.4.5 可双侧紧急暂停进床
10.4.6 紧急情况下，可双侧断电进行人工失超退磁
10.4.7 磁体内具备缓解患者情绪的人性化功能
10.5 扫描间内可操作并显示病人信息功能
10.6 自动播报屏气呼气指令
10.7 扫描床水平运动最大床速
10.8 扫描床垂直高度范围
10.9 自动线圈选择
10.10 自动步进扫描床
10.11 足先进扫描模式
10.12磁体间摄像头和监视器
10.13特定吸收率SAR实时连续监控显示装置
10.14 操作间及磁体间紧急制动系统
10.15 具备心电门控、呼吸门控、外周门控
10.16 智能触控病人定位系统
10.17 床旁智能触控条，无需激光灯
10.18 一键定位
10.19急诊模式下床水平运动最大速度
全景一体化成像系统（或提供类似功能参数）
11.1 一次摆位完成全部线圈扫描
11.2 线圈组合扫描
11.3 同时采集线圈数
11.4 组合扫描专用线圈控制软件
11.5 智能定位技术
11.6 脊柱线圈整合于床面设计
11.7 线圈接口整合于床面设计
11.8 线圈接口数目
11.9 矩阵线圈通道选择模式
11.10 矩阵线圈频谱成像模式
11.11 实时扫描助手
11.12 全中枢神经成像无缝连接
11.13 自动检查计划
11.14 自动结果生成
多通道（源）射频发射技术平台
12.1 a-SPACE技术或同等技术
12.2 B1 Filter技术或同等技术
12.3 独立射频源个数
12.4小视野高清弥散技术，可实现冠、矢、轴三平面成像
智能操作平台（若有，具体软件名仅供参考，各投标人须提供以下相关各检测部位智能自动参数优化现最新商品化的软件）
13.1 全身多部位智能定位（头部、脊柱、关节、腹部、肝脏、心脏、乳腺、血管）
13.2 全身多部位智能参数优化 （头部、脊柱、关节、腹部、肝脏、心脏、乳腺、血管）
13.3 全身多部位智能后处理技术（头部、脊柱、关节、腹部、肝脏、心脏、乳腺、血管）
扫描参数
14.1 最薄2D层厚
14.2 最薄3D层厚
14.3 最大扫描视野（X、Y、Z轴均可同时达到）
14.4 最小扫描视野（X、Y、Z轴均可同时达到）
14.5 自旋回波最短TR（128X128矩阵）
14.6 自旋回波最短TE（128X128矩阵）
14.7 自旋回波最短TR（256X256矩阵）
14.8 自旋回波最短TE（256X256矩阵）
14.9 快速自旋回波最短TR（128X128矩阵）
14.10 快速自旋回波最短TE（128X128矩阵）
14.11 快速自旋回波最短TR（256X256矩阵）
14.12 快速自旋回波最短TE（256X256矩阵）
14.13 2D快速梯度回波最短TE（128X128矩阵）
14.14 2D快速梯度回波最短TE（256X256矩阵）
14.15 3D快速梯度回波最短TE（128X128矩阵）
14.16 3D快速梯度回波最短TE（256X256矩阵）
14.17 EPI最短TR（64采集矩阵）
14.18 EPI最短TE（64采集矩阵）
14.19 EPI最短回波间隔时间（256采集矩阵）
14.20 EPI最短回波间隔时间（128采集矩阵）
14.21 EPI最短回波间隔时间（64采集矩阵）
14.22 快速自旋回波最大回波链长度ETL
14.23 EPI最大回波链长度ETL
14.24 最大采集矩阵
14.25 弥散加权B值
成像序列和技术
15.1 自旋回波（SE）序列
15.1.1 2D/3D自旋回波序列
15.1.2 TSE回波分享技术
15.1.3 三维TSE/FSE序列
15.1.4 单次激发SE
15.1.5 脂肪抑制序列
15.1.6 频率脂肪抑制
15.1.7 水抑制序列
15.2 反转恢复（IR）序列
15.2.1 快速IR(脂肪、 水抑制）
15.2.2 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）
15.2.3 STIR短T1压脂序列
15.2.4 单次激发快速IR
15.2.5 常规反转恢复序列
15.2.6 真实影像反转恢复（灰白质强对比）
15.2.7 脂肪/水激发技术
15.2.8 翻转恢复脂肪抑制序列
15.3 梯度回波(GRE) 序列
15.3.1 2D/3D 快速稳态进动梯度回波
15.3.2 in-phase和out-phase成像
15.3.3 多回波合并成像序列
15.3.4 亚秒T1扫描序列（2D/3D）
15.3.5 亚秒T2扫描序列（2D/3D）
15.3.6 单次多平面梯度回波序列
15.3.7 多回波梯度回波序列
15.3.8 除剩余磁化梯度回波
15.3.9 利用剩余磁化梯度回波
15.3.10 重T2 加权高对比序列
15.4 平面回波(EPI)序列
15.4.1 单次激发EPI
15.4.2 多次激发EPI
15.4.3 自旋回波EPI
15.4.4 梯度回波EPI
15.4.5 反转EPI
体部成像
16.1 肝脏T1加权3D高分辨动态成像
16.2自由呼吸动态增强技术，对腹部脏器的增强检查能实 现多个动脉期供血血管的同时显示，快速精准定位血 栓肿瘤的供血血管
16.3 多期动态扫描层面精准对位技术
16.4全身弥散成像软件包
16.5 同相位/去相位水脂分离技术
16.6 MR结肠造影技术 （亮、暗腔）
16.7 MR胰胆管造影技术(2D/3D)
16.8 单次激发 2D/3D水成像
16.9 呼吸导航技术
16.10 自由呼吸3D水成像
16.10.1 实时参量图成像技术
16.10.2 实时T1参量图成像软件包
16.10.3 实时T2参量图成像软件包
16.11肝脏定量参数成像（T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
16.12 动态肾脏灌注成像技术
16.13 MR尿路造影技术（2D/3D）
16.14 MR脊髓造影技术（2D/3D）
16.15 脂肪铁双定量成像技术
16.16 3D ASL技术可用于腹部（肾脏、门静脉系统）
神经系统成像
17.1 弥散成像
17.1.1 实时弥散技术
17.1.2 各向同性采集
17.1.3 各向异性采集
17.1.4 ADC值测量
17.1.5 ADC-map彩图
17.1.6 体部脏器弥散
17.1.7 可选优化B值
17.1.7.1提供多b值弥散成像技术（单序列同时最多采集b值≥16，提供扫描界面证明）
17.1.8 弥散张量成像（DTI）
17.1.9 白质纤维束成像
17.1.10DTI弥散张量方向数(单序列一次采集，需商品化的非科研序列技术)
17.1.11 DSI弥散谱成像方向数
17.1.12 高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）
17.1.12.1 高清弥散可应用于头部
17.1.12.2 高清弥散可应用于前列腺
17.1.12.3 高清弥散可应用于乳腺
17.1.12.4 高清弥散可应用于盆腔
17.2 灌注成像
17.2.1 全脑打药灌注技术
17.2.1.1 计算血流图（rCBF图）
17.2.1.2 平均通过时间（MTT）
17.2.1.3 到达峰值时间（TTP）
17.2.1.4 负积分图（局部脑血容量）
17.2.1.5 检索图（局部脑血容量）
17.2.1.6 彩色灌注分析软件
17.2.1.7 线上计算血流动态图
17.2.2不打药全脑灌注定量技术
17.2.2.1 FSE信号读取
17.2.2.2 提供质子密度图（界面截图）
17.2.2.3 提供CBF精准定量（ml/100g/min）（界面截图）
17.3磁敏感成像
17.3.1 可兼容并行采集
17.3.2 磁敏感成像实时磁矩图成像技术
17.3.3 磁敏感成像实时相位图成像技术
17.3.4 磁敏感成像原始图像成像技术
17.3.5 磁敏感成像mMIP图像成像技术
17.3.6 磁敏感定量成像技术
17.4脑功能成像
17.4.1脑功能成像后处理分析
17.4.2血氧饱和度依赖性成像
17.4.3实时t-test后处理成像
17.4.4前瞻性运动校正技术
17.5 其他成像
17.5.1 全中枢神经系统成像（使用一体化线圈）
17.5.2 图像无缝拼接软件包
心血管成像
18.1 2D/3D时间飞越(TOF)血管成像
18.2 相位对比(PC)血管成像
18.3 门控法TOF/PC血管成像
18.4 3D增强对比CE—MRA技术
18.5 门静脉成像技术
18.6 实时成像技术
18.7 超快速血管造影成像技术
18.8 磁化转移（MTC）技术
18.9 造影剂实时跟踪触发技术
18.10 导航技术
18.11 下肢血管造影分段跟踪成像技术
18.12 自动移床MRA
18.13 电影回放
18.14 最大强度投影
18.15 多层面重建
18.16 曲面重建
18.17 常规心脏形态学成像
18.18 心脏回波分享技术
18.19 快速梯度回波/快速心脏采集
18.20 黑血技术
18.21 亮血技术
18.22 正向心电触发
18.23 反向心电触发
18.24 二维/三维多相位成像
18.25 快速心脏电影
18.26 一站式心脏成像技术
18.27 首过法灌注成像
18.28 自动心肌活性成像（自动选择TI时间）
18.29 放射采集技术
18.30 双斜位成像
18.31压缩感知心脏成像（提供压缩感知全身成像技术，包 括心脏、颅脑、体腹部脏器成像，并说明加速倍数）
18.32 压缩感知成像可与并行采集成像同步使用
18.33 不打药冠状动脉成像
18.34不打药外周血管成像
18.35心肌定量参数成像（T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
18.36流量定量成像
波谱成像
19.1 自动匀场方式
19.2 手动匀场方式
19.3 自动水抑制技术
19.4 自动频谱分析
19.5 实时频谱分析及实时显示
19.6 高级频谱分析后处理软件
19.7 用户可编辑后处理程序
19.8 2D和3D频谱成像
19.9 单体素和多体素频谱成像
19.10 PRESS技术
19.11 STEAM技术
19.12 代谢产物浓度分布彩图
19.13 代谢产物比例地图
19.14 外周容积脂肪抑制技术
19.15 半自动匀场方式
19.16 快速频谱成像技术
19.17 三维脑频谱成像
19.18 化学位移成像(2D/3D CSI)
19.19 多通道矩阵线圈完成头颅频谱
骨关节成像
20.1 3D各向同性容积成像序列
20.2高分辨率颈髓成像
20.3高分辨率内耳三维成像
20.4全脊柱成像
20.5图像无缝拼接软件包
20.6关节软骨成像
20.7骨关节定量参数成像（T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping）
并行采集技术
21.1基于图像算法
21.2基于k-空间算法
21.3基于两个相位编码方向同时加速算法
21.4并行采集加速因子
21.5与并行采集技术兼容的射频线圈
21.6与并行采集技术兼容的扫描序列
21.7并行采集自动校准技术
21.8并行采集因子施加方向
伪影校正技术
22.1流体补偿
22.2呼吸补偿
22.3头部伪影矫正
22.4去金属伪影技术
22.5消除磁敏感伪影
22.6卷积伪影去除
22.7前瞻性运动伪影校正
22.8回顾性运动伪影校正
22.9抑制头部运动伪影
22.10抑制腹部运动伪影
22.11抑制关节运动伪影
22.12抑制颈部运动伪影
22.13可应用于T1像
22.14可应用于T2像
22.15可应用于黑水像
22.16可应用于冠状位
22.17可应用于矢状位
22.18可应用于横断位
其他先进技术
23.1 自动和手动滤波
23.2 实时交互式成像
23.3 三维定位系统
23.4 频率编码方向扩大采集
23.5 相位编码方向扩大采集
23.6 预饱和技术
23.7 饱和带数目
23.8 脂肪饱和技术
23.9 水饱和技术
23.10 水激发技术
23.11 偏中心扫描技术
23.12 扫描暂停技术
23.13 可变带宽技术
23.14 可变k空间填充
23.15 非/对称回波
23.16 信噪比指示器
23.17 优化反转角技术
23.18 线圈灵敏度校正
23.19 神经高分辨成像
23.20 磁共振实时定位
23.21 磁共振实时透视
23.22 交互式参数改变
23.23 扫描参数顾问
23.24 恒定信号技术
23.25 序列重生技术
23.26 4D-flow成像技术及后处理软件
23.27 是否配备商品化深度学习平台（仅限科研型）
23.28各厂家独有的先进技术（仅限于科研型，并请注明是否已经商品化）
23.28.1如果是GE公司，请提供RTCF平台：SIGNA Works高级功能。不限于（以下仅供参考）：Propeller 3.0, LAVA-XV，Tricks-XV，VIBRANT-XV，IDEAL，LAVA-Flex，Brainstat，Cartigram，SWAN2.0，CUBE 2.0，FOCUS， DISCO，PROGRES，Inhance suit 2.0， Starmap，MAVRIC SL，MUSE，DCE-MR Diagnostic Image Processing Software，Silenz MRA，Silenz 3D T1，Silenz 3D PD，Silenz Neuro Suite，Silenz ART Suite，MAGIC DWI，Cardiomap，FOCUS DWI，3D ASL，MDE，ZTE，IdealQ，Hypersense，Hypercube，Hyperband，GENIQ，MAGIC(MDME)，3D PROMO
23.28.2如果是飞利浦公司，请提供Vitaleye平台：dStream高级功能。不限于（以下仅供参考）：Whole Heart Imaging，4D Trak，2048矩阵采集，Smart Exam head，Smart Exam Knee，Smart Exam Spine ，Smart Exam Shoulder，Smart Exam Breast ，DWIBS，4D THRIVE，KtBlast，Sense Spectro，Fiber Trak，MDME，4D ASL，B-TRANCE，Whole Body imaging，1024方向DTI，GABA波谱成像，3D APT成像
23.28.3如果是西门子公司，请提供Biomatrix平台：Tim高级功能软件包。不限于（以下仅供参考）：Phoenix，PhoenixZIP，GRASP-VIBE，Compressed Sensing Cardiac Cine，DynaVIBE，DIXON，SPACE，GRAPPA， SWI，TRUESHAPE，PSIR，MRF，MDME，SMS-TSE，QISS，ZOOMIT，RESOLVE，Turbo Suite Elite，Turbo Suite Excelerate，Turbo Suite Essential，SMS，Tissue 4D，头部DOT、脊柱DOT、腹部DOT、心脏DOT、乳腺DOT、血管DOT、关节DOT等
23.28.4如果是联影公司，请提供uAiFI平台：ACS高级功能。不限于（以下仅供参考）：AI智能血管斑块分析后处理，t-uCS，Maps，Inline Maps，Inline Stitching，uDCE，IVIM，Tagging，智能脑区分割功能，Computed b Value，Dynamic Evaluation（Stroke），Dynamic Evaluation（Mismatch），Brain Perfusion（Tumor），Vessel Evaluation，Breast Evaluation，uCSR，FSE DWI，DB SWI，QSM，ARMS，uFreeR，WFI，Navigator，uSWIFT，SWI+，MARS，EasyScan，4D CEMRA，SVS MRS，CSI MRS，Flow Quantification，SNAP，Qscan，Cardiac uCS Cine，UTE,DKI，CardiacFunction，Cardiac Flow，uMR在线生态平台
23.28.5其他厂家应提供对应类似平台及技术
原厂高级图像后处理工作站
24.1 内存
24.2 主频
24.3 硬盘容量
24.4 显示器
24.5 显示器数量
24.6 MIP,MPR,SSD等
24.7DICOM图像转换成JPG格式
24.8 DVD/CD-RW光盘刻录机
24.9 图像分析系统（测量、反转、滤波）
24.10 工作站控制照相
24.11 图像管理
24.12 联网图像传输
24.13 Dicom3.0软硬接口并负责连接
24.14 提供三维动脉自旋标记技术（3D ASL）
第三方设备
25.1 水冷机
25.2 适配信息化的双针筒式或蠕动泵高压注射器，耗材开放
25.3 壁挂式铁磁性金属探测系统
25.4 人工智能影像辅助诊断软件 （若有）
25.5 不间断电源ups 具备，断电后可继续运行≥1h
25.6 适配精密空调
25.7 机房屏蔽工程（若有，提供屏蔽方案、屏蔽材料（种类、材质和数量）、照明光源（数量、种类和功率）、屏蔽门（种类、材质和数量））
服务要求（包括但不限于售后响应、保修时长、技术培训等）